平移手术床招标参数

数量:2台

一、基本要求及用途：国际知名品牌全电动油压多功能综合手术床且通过CE认证、ISO13485、GMP认证，适用于医院包括：手外科、骨科、心胸外科、普外科、泌尿外科、妇产科、眼科、整形科、直肠科、耳鼻喉科及内窥镜手术等。（提供相关证书）

二、功能及参数要求：

1、材料要求：

1.1、手术床底座、升降柱全用304不锈钢覆盖，可保用15年以上不生锈。

1.2、手术床床垫采用高级人造皮柔垫，防水抗污，防静电，透X线，且易拆卸各清洗。

1.3、床板采用德国高强度抗倍特板制作(需提供相关证明文件），具有防水、抗污、耐酸碱、耐药品性，并能防紫外线照射及温湿度变化而不变形，且能X光透视均匀而不会有污点。

2、动力系统：采用有线控制器电动操控及油压驱动完成手术床所有体位调节，包括床面升降、头脚倾、

左右倾、背板升降及刹车功能；头板、脚板通过手动调节完成。

3、结构要求：

3.1、手术床底座四方型设计，圆型中置式立柱，内藏式四个脚轮，移动性、转向性和稳定性佳，底座四周无凸出物且具内缩式设计，利于术者脚尖伸入，让身体自然垂直手术，以减少术者疲劳。

3.2、手术床面由头板、背板、坐板、可左右分离式腿板等四部分组成。

3.3、手术床头板及脚板可升降和拆卸。

4、功能要求：

4.1、要求手术床具有电动刹车及释放装置，且配备紧急及停电刹车手动释放功能。

4.2、要求手术床有线控制器在通电状态下具有防误操作保护功能。

＊4.3、要求手术床台面可在不移动底座时水平旋转180°，并能于任何角度固定床身，且能正常操作各种体位。(提供相关证书或图片）

＊4.4、要求手术床横转、纵转等体位具有运动结构变化补偿功能(即床身前后左右不会晃动，无间隙)，不会因手术床长期使用而产生间隙，确保床台稳定性及耐久性。(需提供相关证明文件)

4.5、要求手术床床面具纵向平移功能，纵向平移≥30cm，以方便手术中C型、G型臂的使用。

5、技术参数要求:

5.1、手术床床面尺寸：长度 ≥195cm，宽度: ≥50cm

5.2、手术台升降调节范围：74㎝~115㎝

5.3、横向倾斜(左/右)：≥30°，纵向倾斜(头低足高/头高足低) ：≥30°

5.4、头板角度： 向上≥30°，向下≥90°

＊5.5、背板角度：向上≥90°有利于肩部手术的开展，向下≥30°

5.6、脚板角度：向上≥15°，向下≥90°

5.7、手术床承载重量：≥250kg

- 配置要求：

1、头板 ………………1块；    2、手板………………2支；   3、脚板 ……………… 2块；

4、床垫 ……………………1组； 5、布帘架……………1组；     6、手控制器……………1组；

7 、膝关节支架……………………1组；      8、圆柱门型支架………………1组；

- 备注：＊项为重要参数。